
[image: image1]

	Leistungsbeschreibung AVERO MOTION 

[image: image1]

	BEKA Hospitec Sitz- und Liegebadewanne 
AVERO Motion


	[image: image2.png]bekaq o




AVERO Motion, Sitz- und Liegebadewanne, elektrische Höhen- und Neigeverstellung, mit eingebautem UP-Thermostat 3/4 mit doppeltem Verbrühschutz für Wannenfüllung und Handbrause. 

Frei im Raum aufstellbare Wanne mit freier Wahl der Blickrichtung für 
den Bewohner. Wannenkörper im modernen, zeitlosen Design, ohne 
Pult. Außenverkleidung fest verbunden mit dem Wannenkörper mit 
zwei extra großen Revisions-öffnungen für Service und Wartung. 

Wanneninnenkörper:
Wanneninnenkörper ergonomisch angeformt, für optimalen Halt und 
mit extra großem Fußraum für Vorfüllung mit 98 Liter Wasservolumen. Innenprofil angepasst für große Bewohner bis 208 cm. Für mehr Sicherheit und Komfort zwei ergonomische Haltegriffe. Sitz- und Einstiegsbereich absolut eben und ohne Kante für optimalen Transfer. 

Einstiegstüre:
Axialgelagerte Einstiegstüre, doppelwandig ohne Verbindungsprofil aus Kunststoff, mit einer wartungsfreien, absolut dichten Labyrinth-Silikon-Dichtung, Design-Blende. 

Grundgestell:
Grundgestell aus einer Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet, frei 
unterfahrbar für Lifter und einer zentralen Technikeinheit für die 
Aufnahme des Desinfektionsbehälters (optional) und der Wasser- und Stromanschlüsse und der zentralen Hubsäule.

Bedienelement:
Auf dem Wannenrand angebrachtes Bedienelement, mit Designwanneneinlauf und eingelassener Folientastatur. Digitale Temperaturanzeige für Wassereinlauf, Handbrause und Badewasser.  
Große eingebaute Marken-Thermostatmischbatterie mit doppeltem Verbrühschutz. Handbrause mit Halter und extra langem 
Brauseschlauch.


	Technische Daten:

Außenmaß Wanne (Einstiegsposition): 
            1.760 mm

Außenmaß Wanne (Liegeposition):                         1.908 mm

Wannenbreite:                                                       860/935 mm

Wanneninnenmaß (Breite):                                     620/680 mm

Niedrigste Einstiegshöhe:                                       490 mm

Arbeitshöhe:                                                           810/1.010 mm

Neigungswinkel:                                                     23°

Breite Fußgestell (Fußmitte zu Fußmitte):                540 mm

Länge Fußgestell (Fußmitte zu Fußmitte):               1.183 mm

Stromanschluss:                                                    230 Volt, 50 Hz

Max. Patientengewicht:                                          220 kg

SWL:                                                                      350 kg  
Flächenlast der Wanne:
4 Stellfüsse mit Ø 8 cm                                            
Max. Masse mmax = 550 kg

Fuß-Fläche A= 50cm2
Flächenlast unter jedem Fuß pmax = 2,8 kg/cm2
Fabrikat:         BEKA Hospitec

Model:
           AVERO Motion 

Art.-Nr.:          910150550

Liefernachweis:

BEKA Hospitec GmbH 

Am Rübenmorgen 3

D- 35582 Wetzlar

Tel.:  +49 641/ 922 20-0

Fax:  +49 641/ 922 20 – 20

E-Mail:  info@beka-hospitec.de

Optionen gegen Mehrpreis 
Kabelfernbedienung – Art.-Nr. 910150555

Für folgende Bedienmöglichkeiten: Auf-/Ab-Funktion, Neige-
verstellung, Wassereinlauf und Handbrausefunktion, 
Farblicht und Luftperlbad. 

Mehrpreis für Wannenfarbe nach RAL - Art.-Nr.: 910609700

Wannenfarbe nach RAL-Karte frei wählbar aus insgesamt 
175 unterschiedlichen Farben. 
Luftperlbadsystem - Art.-Nr.:  910150570
Im Wannenboden integrierte Düsen mit Spezial-Membranen gegen Wassereintritt und Kunststoffleitungen für die Warmluft, inkl. eines Warmluftgebläses zur stufenlosen Verstellung der Intensität. Die 
Funktion Luftperlbad erfolgt ausschließlich über Warmluft und ohne, 
dass Wasser im Leitungssystem vorhanden ist (es erfolgt kein 
Wasser-Luftgemisch bei der Anwendung!). Das System ist autark 
und erfordert nach den Hygieneanforderungen keine Desinfektion des Leitungssystems!  
Automatische Wannenfüllung - Art.-Nr.: 910150560

Zur automatischen Befüllung des Fußraums der AVERO Motion bis 
zur voreingestellten Höhe (98 Liter). Nachdem der Bewohner 
eingestiegen ist, kann die Wanne, nach Schließen der Türe, weiter 
je nach Bedarf gefüllt werden.

Reinigungssystem – Art.-Nr.: 910150585
Desinfektionsbehälter im Grundgestell integriert mit abschließbarem 
Deckel. Mit Desinfektionsmittelbeimischung über Injektorbetrieb für 
alle handelsüblichen Desinfektionsmittel geeignet.

Bluetooth-Music-Sound-System - Art.-Nr.: 910609550
Zwei im Wannenkörper integrierte Schalldruckschwinger mit 
Verstärker zum Abspielen von Musik über eine Bluetooth-Verbindung. Das Bluetooth-Gerät (z. B. Smartphone oder Tablet) ist nicht im 
Lieferumfang enthalten. 

Farblicht-System - Art.-Nr.: 910150575

Seitlich in den Wannenkörper eingebaute LED-Unterwasserschein-
werfer ermöglichen ein blendfreies Licht-Erlebnis für höchste 
Ansprüche. Frei wählbare Farbauswahl oder automatisches 
Ablaufprogramm für Farbverläufe.
Aroma-System - Art.-Nr.:  910150579

Aroma-System für die Anwendung von verschiedenen Aromen. 
Eingebaut im Wannenrand mit einer luftdicht verschließbaren 
Füllkammer. Die Aromen werden durch das Luftperlbad mit dem 
Badewasser vermischt. Nur in Verbindung mit dem Luftperlbad 
lieferbar.

Notfunktion bei Stromausfall - Art.-Nr.: 910150587

In der Wanne integrierte Steuereinheit mit eigener Stromversorgung 
durch eingebauten Akku bei Stromausfall. Die Aus-Ab-Funktion ist 
durch Drücken der Bedienfolie möglich. Alle anderen Funktionen 
sind deaktiviert.
Änderung Ablauf – Art.-Nr.: 910150582

Änderung Ablauf für den Einsatz von Liftern mit langem Fahrgestell. 
Bestehend aus flexibler Halterung für Ablaufschlauch zur Änderung 
der Schlauchführung.

Einbaurahmen für Bodenanschluss AVERO Motion 

- Art.-Nr.: 910150595
Aus Edelstahl für optimale Hygiene und Reinigung des Fußbodens.
Mehrpreis für Bodenanschluss verdeckt – Art.-Nr.: 910150596

Vorbereitung der Wanne für Bodenanschluss.

Mehrpreis für Wandanschluss seitlich zur Wand – Art.-Nr.: 910150598

Vorbereitung der Wanne für Wandanschluss, inkl. Standard-Anschluss-Schläuche 800 mm.

Mehrpreis für Wandanschluss seitlich zur Wand verlängert 

– Art.-Nr.: 910150594

Vorbereitung der Wanne für Wandanschluss, inkl. Standard-Anschluss-Schläuche 1.200 mm.

Mehrpreis für Wandanschluss hinten zur Wand (Fußseite)

– Art.-Nr.: 910150599

Vorbereitung der Wanne für Wandanschluss, inkl. Standard-Anschluss-Schläuche 1.200 mm.
Mehrpreis für Wandanschluss hinten Kopfseite Professional 
(Kombi P1 + P2) - Art.-Nr. 910150597P

Mehrpreis nur Wasserablauf, Anschluss Kopfseite/Wand 
Professional P1 – Art.-Nr. 910150597 P1

Mehrpreis nur Kalt- und Warmwasseranschluss, Kopfseite/Wand 
Professional P2 – Art.-Nr. 910150597 P2

Funktionssperre mittel Schließzylinder – Art.-Nr. 910209300

Funktionssperre mittels Sensorschalter seitlich an der Wanne -
Art.-Nr. 910209100


	

	

	


PAGE  
2
Leistungsbeschreibung/ AVERO Motion/Revision 07/ 13.12.2023 RD-bz – Technische Änderungen vorbehalten.

