
[image: image1]

	Leistungsbeschreibung AVERO Premium plus Modell 190


	BEKA Hospitec Hubbadewanne - AVERO Premium plus 
Modell 190

	

	Pflegewanne und Bedienpult über einen elektromechanischen Antrieb höhenverstellbar von 670 mm + 350 mm Hub, freistehend von 3 Seiten begehbar, ohne Wand- bzw. Bodenbefestigung. 3-seitig unterfahrbarer Ergonomie-Wannenkörper. Passend für alle gängigen Liftersysteme.

Bedienpult/Hubmechanik:

Bedienung über Designerfolientastatur für alle Funktionen im Pult integriert, mit digitaler Temperaturanzeige für jeweils Wanneneinlauf, Handbrause und Badewasser, eingebauter Marken-Thermostatmischer ¾“, als Unterputzarmatur mit Höchsttemperaturabsicherung und 2 Schmutzfiltern, Handbrause mit Brauseschlauch.

Rahmen als freitragende, galvanisch feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit großen Spezial-Polyamid-Rollen, höhenverstellbar mit elektro-mechanischem Antrieb (24 Volt). Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester mit großer abnehmbarer Revisionsöffnung. 
Komplette Verrohrung in Messing und Rotguss. Bewegliche Leitungen aus edelstahlummantelten Hochdruckschläuchen, zwei DVGW-geprüfte Rohrunterbrecher A2, gegen Rücksaugen von Schmutzwasser. Steuerung der Wasserzufuhr Handbrause und Wanneneinlauf über Magnetventile.

Standfüße:

Standfüße (pulverbeschichtet und zinkgrundiert) und rutschhemmenden, höhenverstellbaren Füßen aus VA.

Wannenanschluss:

KW und WW ¾“ mit flexiblen, edelstahlummantelten Hochdruck-schläuchen.

Wannenkörper: Ergonomischer Wanneninnenkörper mit abge-senktem Beinbereich für optimalen Komfort beim Einsatz mit Badeliftern. Gesäßbereich mit eingelassener Pflegeöffnung und angeformter Sitzposition.

Wannenkörper aus glasfaserverstärktem säure-, laugen- und kochwasserbeständigem Polyester. Auflaminierte Wärmeisolation gegen Wärmeverlust des Badewassers. Ergonomisch geformter Innenraum, ohne Ecken und Kanten und 2 Sicherheitshandgriffen. Der Wannenkörper ist im Beinbereich verjüngt (geringerer Wasserverbrauch) und bietet im Oberkörperbereich mehr Platz für optimale Pflege. Verchromter Marken-Excenterablauf. 3-fach Einschub für Fußstütze.

Wannenkörper (LxBxT), Modell 190:

Wannenkörper innen: 

1.780 x 575 / 720 x 
                                               430/490 mm

Wannenkörper außen:            1.934 x 800 x 520 mm

Standardfarbe: weiß 

Technische Daten, Modell 190:

Gesamtmaß inkl. Bedienpult: 
2.230 x 820 mm

Stromanschluss:

230 Volt

Frequenz: 


50 Hz

Hub:                                       350 mm

SWL:                                      300 kg

Flächenlast der Wanne:

4 Stellfüsse mit Ø 8 cm                                            
Max. Masse mmax = 530 kg

Fuß-Fläche A= 50 cm2
Max. Flächenlast unter e. Fuß pmax = 4,5 kg/cm2
Fabrikat: 


BEKA Hospitec GmbH 
Modell:



AVERO Premium plus
Art.-Nr.: 


910143700
Hersteller und Lieferant:

BEKA Hospitec GmbH 

Am Rübenmorgen 3

D- 35582 Wetzlar

Tel:        +49 641/ 922 20-0

Fax:       +49 641/ 922 20 – 20

Email:   info@beka-hospitec.de
Zubehöre AVERO Premium plus:

Wannenverkürzer – Art. Nr.: 910609210
Wannenverkürzer aus massivem Plexiglas für den Einschub in die vorgesehenen seitlichen Aufnahmen im Wannenkörper
Wannenverkürzer mit seitlicher Führung – Art.-Nr. 910609220 

Reinigungssystem - Art. Nr.: 910144700
Beimischung des Desinfektionsmittels über Injektor, mit Kunststoffdesinfektionsmittelbehälter und 2.000 mm langem Kunststoffschlauch und Handbrause (gelb). Abgesichert durch Rohrunterbrecher A2.

Mehrpreis Sperrung Desinfektion – Art.-Nr.: 910144710
Die Desinfektion ist gesperrt, wenn Badewasser in der Wanne ist zum Schutz des Bewohners gegen unbeabsichtigte Benutzung. 

Anzeige Badewassertemperatur – Art.-Nr.: 910144720
Digitale Anzeige der Badewassertemperatur auf dem Display des Bedienpaneels. 

Mehrpreis für doppelter Verbrühschutz – Art.-Nr.: 910144730
Zusätzliche Sensoren bei der Wasserzufuhr Handbrause und Wanneneinlauf überwachen die Wassertemperatur und stoppen bei Überschreitung der Temperaturhöchstgrenze die Wasserzufuhr sofort automatisch.

Mehrpreis Notfunktion bei Stromausfall – Art.-Nr.: 910150587
Integrierte Steuereinheit mit eigener Stromversorgung (Akku) ermöglicht es bei Stromausfall die Wanne über die Bedienfolie zu senken.

Luftperlbad - Art. Nr.: 91031550
Air-Düsen-Whirleinrichtung mit Spezial-Luftdüsen im Wannenboden und integrierter Wasserrücklaufsperre sowie Hygienemembrane für höchste Hygieneansprüche. Es kann kein Wasser in das Luftperlbadsystem eindringen. Zusätzliche Düsen im Gesäßbereich für optimale Reinigung. Mikroprozessor gesteuerte Intensität und Intervallregelung über Bedienfolie.
Sonderfarbe nach RAL-Tabelle - Art. Nr.: 910145800

Hubbadewanne AVERO Premium plus
Wasserstopp mit 2 unterschiedlichen Füllhöhen – Art.-Nr.: 910131300
Aktivierung über Folientastatur mit kapazitivem Wasserstands-sensor zur automatischen Befüllung der Wanne bis zu einer vorgegebenen Füllhöhe. 2 unterschiedliche Füllhöhen sind wählbar
Musik-Soundsystem, integriert – Art. Nr.: 910131400 

In den Wannenkörper integriertes Musik-Sound-System mit 2 Schalldruckschwinger und Verstärker, MP3 Player für optimalen Hörgenuss. Die Schalldruckschwinger müssen im Rückenbereich der Wanne montiert sein. Bedienung über Handfernbedienung für alle Funktionen.

Bluetooth-Musik-Soundsystem – Art.-Nr.: 910609550
Zwei in den Wannenkörper integrierte Schalldruckschwinger mit Verstärker zum Abspielen von Musik über Bluetooth-Verbindung. Das Bluetoothgerät ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Farblicht-System - Art. Nr.: 910131600
Power-LEDs mit Chromblende im Fußbereich des Wannenkörpers integriert. Einbau seitlich, damit der Bewohner nicht geblendet wird. Einzelfarben oder automatischer Farbwechsel sowie Mischfarben können gewählt werden. Steuerung über Folientastatur. 

Aroma-System - Art. Nr.: 910131600
Aromasystem für die Anwendung von verschiedenen Aromen. Eingebaut im Wannenrand mit einer luftdicht verschließbaren Füllkammer. Die Aromen werden durch die Warmluft-Perl-Vorrichtung mit dem Badewasser vermischt. Nur im Zusammenhang mit dem Luftperlbad lieferbar.

Zusätzliche Haltegriffe für Einstieg- Art. Nr.: 910303000

Messing verchromt, auf dem Wannenrand montiert (1) Stück.
Für den Bewohner, zum Festhalten für den sicheren Selbsteinstieg.

Funktionssperre mittels Schließzylinder – Art.-Nr. 910209300

Funktionssperre mittels Sensorschalter seitlich an der Wanne 

Art.-Nr. 910209100

	


PAGE  
4
Leistungsbeschreibung / AVERO Premium plus / Revision 04 / 13.12.2023 RD/bz – Technische Änderungen vorbehalten.


[image: image1][image: image2.png]bekaq o



