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	Leistungsbeschreibung - AVERO VIVA


	BEKA Hospitec Hubbadewanne  

AVERO VIVA

	Pflegewanne mit flachem Bedienpult, über zwei elektromechanische Antriebe von 683 – 1.083 mm höhenverstellbar, freistehend von drei Seiten begehbar, ohne Wand- bzw. Bodenbefestigung. 


	Hubmechanik:

Freitragende, verzinkte Stahlkonstruktion mit zwei synchrongesteuerten, elektromechanischen Antrieben (24 Volt). Hubkraft 4000 N/Antrieb. Verkleidung des Antriebs in halbrunder Ausführung. Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester mit großer abnehmbarer Revisionsöffnung.

Bedienung:

Bedienung über Kabelfernbedienung für stufenlose Höhenverstellung und Sonderfunktionen. 
Armatur: Grohe Design-Thermostatbatterie (Aufputz) ½“  
Typ: Grohe Grohtherm 1000 Performance
Thermostatmischer ½“ mit Höchsttemperaturabsicherung (DVGW gelistet), Bediengriffe für Wannenbefüllung und Brause, mit Brauseschlauch 2.300 mm lang, Handbrause mit 3-fach Umstellung und Kugelgelenkhalterung, Messing verchromt, Zuleitungen aus edelstahlummantelten Hochdruck-anschlussschläuchen ½“.

Standholme:

Die 2 Standholme sind mit 4 verdeckten, rutschhemmenden, höhenverstellbaren Füßen aus VA zum Ausgleich von Bodenunebenheiten ausgestattet.

Wannenanschluss:

KW und WW ½“ mit flexiblen, edelstahlummantelten Hochdruckschläuchen.

Wannenkörper:

Wannenkörper aus glasfaserverstärktem säure-, laugen- und kochwasserbeständigem porenfreiem Polyester mit auflaminierter Wärmeisolation. Speziell geformter Innenkörper, extra großer Oberkörperbereich mit Armauflage. Eingelassene Aufnahmen für Wannenverkürzer. 


	Technische Daten:

	Wannenaußenmaß inkl. Pult:         2.025 x 786 mm

Innenbreite Oberkörper:
       706 mm

Stromanschluss: 

        230 Volt

Höhenverstellung:                          683 – 1.083 mm

Max. Patientengewicht:                  250 kg

SWL:                                              max. 400 kg  

Flächenlast der Wanne:

4 Stellfüsse mit Ø 8 cm                                            
Max. Masse mmax = 540 kg

Fuß-Fläche A= 12,5cm2
Flächenlast unter jedem Fuß pmax = 10,8 kg/cm2


	

	Fabrikat:
BEKA Hospitec GmbH
Model:
AVERO VIVA
Art.-Nr.:
910208500
Hersteller und Lieferant:

BEKA Hospitec GmbH
Am Rübenmorgen 3

D-35582 Wetzlar-Dutenhofen

Tel.:
+49 641/922 20-0

Fax:
+49 641/922 20-20

E-Mail:   info@beka-hospitec.de 



	Zubehöre: AVERO VIVA
Wannenverkürzer - Art. Nr.: 910145501
Zum Einstecken in die Hubbadewanne. Material: Acrylglas
Wannenverkürzer mit seitlicher Führung – Art.-Nr. 910145520

Automatischer Wasserstopp - Art. Nr.: 910609300
Zur automatischen Befüllung der AVERO VIVA bis zur vorgegebenen Höhe, danach stellt die Wasserzufuhr automatisch ab. Weitere Befüllung jederzeit möglich. Die Steuerung erfolgt mittels Kabelfernbedienung.
Desinfektionseinrichtung - Art. Nr.: 910329001
Beimischung des Desinfektionsmittels über Injektor und über regulierbaren Durchflussmengenmesser. Mit Kunststoff-desinfektionsmittelbehälter und 2000 mm langem Kunststoffschlauch und Handbrause (gelb). Das Desinfektionsmittel ist hinter einer verschließbaren Tür sicher gelagert. Mit Fenster zur Kontrolle des Füllstandes.

Farbe nach RAL Tabelle - Art. Nr.: 910609700
Hubbadewanne AVERO VIVA
Luftperlbad - Art. Nr.: 910609400

Luftperlbad mit Air-Düsen-Whirleinrichtung mit Spezial-Pro-Düsen im Wannenboden eingelassen und mit integrierter Wasserrücklaufsperre und Hygienemembrane für einwandfreie Hygiene. Mikroprozessgesteuerte Intensitäts- und Intervallregelung über die Kabelfernbedienung.
Musik-Soundsystem, integriert - Art. Nr.: 910609500 

In der Wanne integriertes Musik-Sound-System mit USB-Anschluss und im Wannenrand integrierte Resonanzkörper für optimalen Musikgenuss. Bedienung erfolgt über Kabelfernbedienung.
Farblichtsystem - Art. Nr.: 910609600

Zwei Power-LED´s mit Chromblende in den Fußbereich des Wannenkörpers integriert. Einbau seitlich, damit der Bewohner nicht geblendet wird. Einzelfarben oder automatischer Farbwechsel können gewählt werden. Steuerung über Kabelfernbedienung. 

Aromasystem - Art. Nr.: 910609150

Aromasystem für die Anwendung von verschiedenen Aromen. Eingebaut im Wannenrand mit einer luftdicht verschließbaren Füllkammer. Die Aromen werden durch die Warmluft-Perl-Vorrichtung mit dem Badewasser vermischt. Nur im Zusammenhang mit dem Luftperlbad lieferbar.

Haltegriff - Art. Nr.: 910208550
Halte- und Einstiegsgriff aus Edelstahl, fest mit dem Wannenkörper verbunden, hochklappbar.


	Bluetooth System Musik-Sound-System – Art.-Nr.: 91609550

Zwei in den Wannenkörper integrierte Schalldruckschwinger mit Verstärker zum Abspielen von Musik über eine Bluetooth-Verbindung. Das Bluetooth-Gerät (z.B. Smartphone oder Tablet) ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Mehrpreis für den Einbau eines Grohe Grohtherm Spezial-Thermostats – Art.-Nr.: 910145150

Mehrpreis für den Einbau des Markenthermostats Grohe Grohtherm Spezial, inkl. Verbrühschutz, jedoch mit der Möglichkeit eine Legionellen-Spülung durchzuführen, nach Herstellerangaben.



	Notfunktion bei Stromausfall – Art.-Nr.: 91609250

In der Wanne integrierte Steuereinheit mit eigener Stromversorgung durch eingebauten Akku bei Stromausfall. Die Auf- und Ab-Funktion ist durch Drücken der Kabelfernbedienung möglich.

Änderung der Blickrichtung – Art.-Nr.: 910609100

Änderung der Verrohrung der Wasser Zu- und Abläufe, um die Badewanne zu drehen, damit der Bewohner während des Badens in den Raum schauen kann. Die komplette Verrohrung wird innerhalb der Wannenverkleidung geändert, somit erfolgt keine optische Beeinträchtigung der AVERO VIVA.

Mehrpreis für Ausstattung Bedienfolie 3-Taster – 

Art.-Nr.: 910609660 

Zusätzlich zur Kabelfernbedienung.

Mehrpreis für Ausstattung Bedienfolie 7-Taster – 

Art.-Nr.: 910609670 

Zusätzlich zur Kabelfernbedienung.
Mehrpreis digitale Temperaturanzeige für Badewasser -
Art.-Nr. 910209000

Funktionssperre mittels Schließzylinder – Art.-Nr. 910209300

Funktionssperre mittels Sensorschalter seitlich an der Wanne –

Art.-Nr. 910209100
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