[image: image1.jpg]DekQ e





	Leistungsbeschreibung NORA Alu


	BEKA Hospitec Aufstehhilfe NORA Alu, inkl. Wandladegerät

	

	Aufsteh-, Umsetz-, Transport-, Toiletten- und Duschlifter zum Einsatz in der stationären und ambulanten Pflege. Kein manuelles Heben notwendig, das Pflegepersonal wird entlastet und der Bewohner wird angenehm und sicher angehoben und befördert. Fahrgestell, Mast und Anbauteile aus 100% Alu.
Gurtaufnahmebügel:

U-förmiger, extrabreiter Gurtbügel aus Form-Stahl mit Pulverbeschichtung. Die Gurtbügel sind an den Enden nach unten gezogen und abgerundet zur Vermeidung von Verletzungen. Seitlich angeordnete Sicherheitshandgriffe mit Anti-Rutsch-Überzug für optimalen Halt. Zusätzliche an die Unterseite des Gurtbügels angeformte Bügelgriffe für maximale Griffsicherheit. Die Aufnahmebolzen für die Gurtclipse sind aus Edelstahl und damit abrieb-neutral.

Zusätzlicher Einhängepunkt für Personen bis 160 cm:

Am Gurtaufnahmebügel sind zwei zusätzliche Aufnahmebolzen für die Gurt-einhängung angebracht, die speziell für kleinere Bewohner bis 160 cm Körpergröße entwickelt wurden. Dies ermöglicht das aufrechte Stehen für Therapiezwecke und Mobilisierung.

Fahrgriff:

Ergonomisch geformter Fahrgriff aus Aluminium und spezieller Rohr-diagonale für optimale Handhabung. Angeformte Aufnahmehalterung für Kabelfernbedienung, die gleichzeitig die Kabelfernbedienung gegen Beschädigungen schützt. 
Kniestütze:

Zwei ergonomisch geformte flexible Kniepolster als Beinstütze mit jeweils einem Sicherheitsgurt für die optionale Einzelfixierung der Beine. Die Kniepolster sind aus extra weichem PUR-Material für mehr Komfort. Zusätzlich sind diese einzeln gummigelagert für optimale Anpassung beim Hebevorgang. Zusätzlich: 3-fach einstellbare Höhenverstellung zur Anpassung der Höhe bei Übernahme von Bewohnern unter 160 cm Körpergröße.
Fahrgestell:

Elektrisch spreizbares Fahrgestell aus Aluminium mit zwei manuell bremsbaren und wasserbeständigen Lenkrollen sowie zwei wasser-beständigen Doppellenkrollen. Die Fußaufnahmeplatte ist aus ABS-Kunststoffmaterial geformt und passt unter die Fußrasten des Rollstuhls.

Mobiler Transport:

Der Lifter kann für einen platzsparenden Transport (z.B. Ferienfreizeit) durch einen einfachen Schließmechanismus in zwei Teile zerlegt werden.

NORA Diagnose- und Infosystem:
Die Aufstehhilfe NORA Alu ist mit einem Diagnose-System ausgestattet, welches die Betriebsdaten permanent aufzeichnet und so z. B. Wartungen automatisch anzeigt. Eine optische Anzeige informiert über den Ladezustand des Akkus und eventuell auftretende Störungen oder Wartungsintervalle.  
Elektromotor:

Wartungsfreier Linearantrieb als Gleichstrommotor mit Schneckengetriebe, mit integriertem Auffahr- und Einklemmschutz sowie Notabsenkung, inklusive thermischen Überlastungsschutz. Die elektrischen Komponenten sind spritzwassergeschützt im Fahrgestellgehäuse integriert. Für den Einsatz im Nassbereich geeignet. Energieversorgung über 24 Volt Wechsel-akkusystem, inkl. Wandladegerät. Heben, senken und spreizen des Fahrgestells über 4-Funktionen-Kabelfernbedienung.

Gurte:

Gurte aus hochwertigem Nylonmaterial mit extra breitem Brustgurt zur zusätzlichen Sicherung und extra großen Polsterungen im Achselbereich, sowie mit einer Anti-Rutsch-Beschichtung im Rückenbereich. Einhängung durch Universal-Sicherheitsclips. In den Größen S, M, L, XL, XXL lieferbar. 



	Technische Daten:
Max Patientengewicht: 200 kg

Gewicht: 50,7 kg
Min. Hubhöhe: 898 mm

Max. Hubhöhe: 1.726 mm

Gesamthöhe: 1.168 mm

Höhe des Fahrgestells: 126 mm

Breite außen bei geschlossenem Fahrgestell: 700 mm

Breite innen bei gespreiztem Fahrgestell: 897 mm 

Akku: 24 V

SWL: 200 kg



	

	

	Fabrikat:
BEKA Hospitec GmbH 

Modell:
Aufstehhilfe NORA Alu, inkl. Wandladegerät
Art.-Nr.:
921071000
Hersteller und Lieferant:

BEKA Hospitec GmbH 

Am Rübenmorgen 3

D-35582 Wetzlar-Dutenhofen

Tel.:      +49 641/922 20-0

Fax:      +49 641/922 20-20

Email:   info@beka-hospitec.de



	Zubehör: NORA

	Aufrichtgurt NORA mit Universal-Sicherheitsclip, Größe S      
Art.-Nr. 921070050
Aufrichtgurt NORA mit Universal-Sicherheitsclip, Größe M


Art.-Nr. 921070100
Aufrichtgurt NORA mit Universal-Sicherheitsclip, Größe L


Art.-Nr. 921070200
Aufrichtgurt NORA mit Universal-Sicherheitsclip, Größe XL


Art.-Nr. 921070300
Aufrichtgurt NORA mit Universal-Sicherheitsclip, Größe XXL           
Art.-Nr. 921070500
Ersatzakku



Art.-Nr. 921070600


	


1
3
Leistungsbeschreibung/ NORA Alu/Revision 06/13.12.2023 bz – Technische Änderungen vorbehalten.


