
[image: image1]

	Leistungsbeschreibung - AVERO VIVA plus


	BEKA Hospitec Hubbadewanne - AVERO VIVA plus

	Hubbadewanne mit flachem Bedienpult, freistehend von drei Seiten begehbar, ohne Wand- bzw. Bodenbefestigung. Über zwei synchrongesteuerte Antriebe von 683-1.083 mm höhenverstellbar. Ergonomisch Wannenkörper aus GFK-Material, inkl. Verkleidung. Wanneninnenkörper mit Aufnahmevorrichtung für Wannenverkürzer, inkl. Sicherheits-haltegriffe und angeformten Armauflagen. Bedienung über Folientastatur.

Die AVERO VIVA plus verfügt zusätzlich über folgende Standard-Ausstattung:

Automatischer Wasserstopp. Zur automatischen Befüllung der AVERO VIVA plus bis zur vorgegebenen Höhe, danach stellt sich die Wasserzufuhr automatisch ab. Weitere Befüllung jederzeit möglich. Die Steuerung erfolgt mittels Folientastatur.

Funktionssperre für alle Funktionen der Badewanne mittels Sensorschaltung. Alle Funktionen der Wanne sind bei Nichtbenutzung gesperrt und können durch den Sensorschalter entsperrt werden.

Automatische Wasserspülung nach 48 Stunden bei Nichtbenutzung. Zur Vermeidung von Legionellenbildung bei Handbrause und Wanneneinlauf. Das Leitungssystem wird mit Wasser gespült. Auf Wunsch kann diese Funktion deaktiviert werden. 



	Hubmechanik:

Freitragende, verzinkte Stahlkonstruktion mit zwei synchron-gesteuerten, elektromechanischen Antrieben (24 Volt). Hubkraft 4000 N/Antrieb. Verkleidung des Antriebs in halbrunder Ausführung. Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester mit großer abnehmbarer Revisionsöffnung.

Bedienung:

Bedienfolie mit digitaler Temperaturanzeige Wasserfüllung, digitale Temperaturanzeige Handbrause, digitale Temperatur-anzeige Badewasser, stufenlose Höhenverstellung und Sonderfunktionen. 
Großes eingebautes Thermostat UP ¾“ für Wassereinlauf und Handbrause mit Verbrühschutz, inkl. Excentergarnitur für Ablauf. Verbrühschutz unterschiedlich einstellbar für Handbrause und Wanneneinlauf.
Standholme:

Die 2 Standholme sind mit 4 verdeckten, rutschhemmenden, höhenverstellbaren Füßen aus VA zum Ausgleich von Bodenunebenheiten ausgestattet.

Wannenanschluss:

KW und WW ½“ mit flexiblen, edelstahlummantelten Hochdruckschläuchen.

Wannenkörper:

Wannenkörper aus glasfaserverstärktem säure-, laugen- und kochwasserbeständigem porenfreiem Polyester mit auflaminierter Wärmeisolation. Speziell geformter Innenkörper, extra großer Oberkörperbereich mit Armauflage. Eingelassene Aufnahmen für Wannenverkürzer. 


	Technische Daten:

	Wannenaußenmaß, inkl. Pult:               L 2.025 x B 786 mm

Innenbreite Oberkörper:                       706 mm

Hubhöhe:                                             683 - 1083 mm

Stromversorgung:                                230V, 50 HZ

Patientengewicht:                                max. 250 kg

SWL:                                                   max. 400 kg

Standardfarbe:                                     weiß

Flächenlast der Wanne:

4 Stellfüsse mit Ø 4 cm                                            
Max. Masse mmax = 540 kg

Fuß-Fläche A= 12,5 cm2
Flächenlast unter jedem Fuß pmax = 10,8 kg/cm2


	

	Fabrikat:
BEKA Hospitec GmbH
Model:
AVERO VIVA plus
Art.-Nr.:
910208600
Hersteller und Lieferant:

BEKA Hospitec GmbH
Am Rübenmorgen 3

D-35582 Wetzlar-Dutenhofen

Tel.:
+49 641/922 20-0

Fax:
+49 641/922 20-20

E-Mail:  info@beka-hospitec.de 



	Zubehöre: AVERO VIVA plus
Serviceschalter zur thermischen Legionellenspülung – 
Art.-Nr.: 910209400
Durch Drehen eines Schließzylinders kann ein Haustechniker 
eine thermische Spülung durchführen, indem der elektronische Verbrühschutz ausgeschaltet werden kann.
Wannenverkürzer - Art. Nr.: 910145501
Zum Einstecken in die Hubbadewanne. Material: Acrylglas
Wannenverkürzer mit seitlicher Führung – Art.-Nr. 910145520

Reinigungssystem - Art. Nr.: 910208650
Reinigungssystem mit Injektor, abschließbarer Außenbehälter mit Sensor-Automatik. Desinfektion kann erst nach vollständiger Entleerung der Wanne gestartet werden.
Sonderfarbe nach RAL Tabelle - Art. Nr.: 910609700
Hubbadewanne AVERO VIVA
Luftperlbad - Art. Nr.: 910609400

Luftperlbad mit Air-Düsen-Whirleinrichtung mit Spezial-Pro-Düsen im Wannenboden eingelassen und mit integrierter Wasserrücklaufsperre und Hygienemembrane für einwandfreie Hygiene. Mikroprozessgesteuerte Intensitäts- und Intervallregelung über die Kabelfernbedienung.
Farblichtsystem - Art. Nr.: 910609600

2 Power-LED´s mit Chromblende in den Fußbereich des Wannen-körpers integriert. Einbau seitlich, damit der Bewohner nicht geblendet wird. Einzelfarben oder automatischer Farbwechsel können gewählt werden. Steuerung über Kabelfernbedienung. 

Aromasystem - Art. Nr.: 910609150

Aromasystem für die Anwendung von verschiedenen Aromen. Eingebaut im Wannenrand mit einer luftdicht verschließbaren Füllkammer. Die Aromen werden durch das Luftperlbad mit dem Badewasser vermischt. Nur im Zusammenhang mit der Warmluft-Perl-Badeeinrichtung lieferbar.



	Bluetooth Musik-Sound-System – Art.-Nr.: 91609550

Zwei in den Wannenkörper integrierte Schalldruckschwinger mit Verstärker zum Abspielen von Musik über eine Bluetooth-Verbindung. Das Bluetooth-Gerät (z.B. Smartphone oder Tablet) ist nicht im Lieferumfang enthalten.



	Notfunktion bei Stromausfall – Art.-Nr.: 91609250

In der Wanne integrierte Steuereinheit mit eigener Stromversorgung durch eingebauten Akku bei Stromausfall. Die Auf- und Ab-Funktion ist durch Drücken der Folientastatur oder Kabelfernbedienung möglich.

Änderung der Blickrichtung – Art.-Nr.: 910609100

Änderung der Verrohrung der Wasser Zu- und Abläufe, um die Badewanne zu drehen, damit der Bewohner während des Badens in den Raum schauen kann. Die komplette Verrohrung wird innerhalb der Wannenverkleidung geändert, somit erfolgt keine optische Beeinträchtigung der AVERO VIVA plus.
Funktionssperre für alle Funktionen der Badewanne mittels Tastenkombination - Art.-Nr.: 910209200 

Anstatt der Sensorschaltung. Alle Funktionen der Wanne sind außer Betrieb.
Funktionssperre für alle Funktionen der Badewanne mittels Schließzylinder - Art.-Nr.: 910209300 

Anstatt der Sensorschaltung. Alle Funktionen der Wanne sind außer Betrieb.
Kabelfernbedienung – Art.-Nr.: 910208620
Als Bedienoption für den Bewohner in der Ausführung IPX6.


PAGE  
4
Leistungsbeschreibung/ AVERO VIVA plus / Revision 04 / 13.12.2023 RD/bz – Technische Änderungen vorbehalten.

[image: image1][image: image2.png]bekaq o



